МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Лабораторная работа № 2
Измерение расхода затопленной струи

Выполнили:
Алаторцев Кирилл
Габитов Аскар
Куланов Александр
Сыров Алексей

Долгопрудный, 2021

# Введение
## Цель
Цель работы: при помощи компьютера, АЦП, датчика давления, трубки Пито и шагового двигателя изучить зависимость расхода затопленной струи от расстояния до сопла.
## Задачи
Задачи: получить калибровочные значения АЦП, получить значения АЦП на расстоянии от 0 до 70 мм от сопла; обработать данные: получить коэффициенты калибровки давления и расстояния, построить графики калибровки, перевести давления в скорости, построить общий график скоростей, рассчитать расход в каждом из сечений, построить график зависимости расхода от расстояния до сопла
# Теория
## Термины и определения
АЦП — аналогово-цифровой преобразователь
Манометр — прибор для измерения давления
Трубка Пито — прибор для измерения полного напора текущей жидкости или газа
Расход жидкости — объем или масса, проходящие в единицу времени через сечение
## Физическая система
Движения жидкостей и газов в природе и технике отличаются большим разнообразием, что является одной из причин, по которой гидродинамика привлекает постоянное внимание исследователей и создателей гидродинамических устройств. В данной лабораторной работе изучается затопленная струя.
Потоки жидкости или газа, не имеющие твердых границ, называются соответственно жидкими или газовыми струями. Струи классифицируются по ряду признаков. Прежде всего различают затопленные и незатопленные струи.
Под затопленной струёй подразумевается течение, которое возникает при истечении в покоящуюся окружающую среду потока жидкости или газа, находящегося в том же фазовом состоянии, что и окружающая среда. Примером затопленной струи может являться водяная струя, выпускаемая в воду, например, для размывания грунта.
Если фазовое состояние истекающей жидкости отличается от фазового состояния окружающей среды (например, истечение воды в воздушное пространство), то такая струя называется незатопленной. Незатопленная жидкая струя движется в газовом пространстве, например, в воздухе.
Если твёрдые стенки находятся на большом расстоянии от потока и не оказывают влияния на течение, то такие течения называются свободными. В данной работе будет исследоваться течение, возникающее при истечении воздуха в покоящуюся воздушную среду вдали от твёрдых стенок, т.е. свободная затопленная струя.
Течение в затопленной струе можно разбить на несколько участков, находящихся на различном расстоянии от отверстия, из которого истекает поток.
Границей является поверхность раздела, отделяющая саму струю от окружающей ее жидкости. Границей струи будем считать точки, в которых отношение скорости к скорости на оси имеет некоторое фиксированное значение. Поверхность струи по границам может быть «взрыхленной» . На границе струи с окружающей неподвижной жидкостью происходит перемешивание между струей и окружающей жидкостью из-за эффекта вязкости и явления диффузии (броуновское движение) в ламинарном течении или интенсивных пульсаций скорости при турбулентном течении. Перемешивание приводит к тому, что между струей и окружающей средой происходит обмен количеством движения, струя подтормаживается, расширяется и одновременно увлекает с собой часть «внешней» жидкости. Вследствие этих эффектов расход струи увеличивается. Давление по длине струи сохраняется постоянным и равным давлению в окружающем пространстве. Количество движения струи по длине может меняться только из-за создающихся внешних вихрей и практически не изменяется.
Итак, из сопла диаметром = 1 см, вытекает струя воздуха. В 10-ти сечениях струи, производится измерение давления с помощью трубки Пито на различных расстояниях от среза сопла. Калибровка проводится, используя цифровой манометр, который измеряет давление в Па.
## Экспериментальная установка
# Программа и методика измерений
## Методика калибровки шагового двигателя
## Методика калибровки датчика давления
## Методика измерений
## Программа эксперимента
# Обработка данных
## Сглаживание графиков
## Центрирование графиков
## Вычисление расхода затопленной струи
## Методика обработки данных
# Код программы
## Скрипт калибровки шагового двигателя
## Скрипт калибровки датчика давления
## Скрипт для проведения измерений
## Скрипт обработки данных
## Функции
# Эксперимент
## Калибровка
## Графики давления по сечениям
## График зависимости расхода от расстояния до сопла
# Результаты
# Итоги лабораторной работы
U( t ) = ε( 1- func e^{ -frac {t} {RC} })	(1)
Рисунок 1 — RC - цепь